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采购询价公告
潜山市中医院

发布日期：2026 年 7月31日
第一章 采购内容

潜山市中医院现对心电图机招标采购项目进行网上询价，欢迎欢迎符合本项目条件要求的供应商前来报名投标，现将有关事宜告知如下：

项目编号：qsszyy-20260731
二、项目名称：潜山市中医院心电图机招标采购项目
三、采购方式：公开询价

四、采购数量:5台
五、最高投标限价：11000.00元/台，包括但不限于原设备的拆除、货物的全部价款、税费、运输、装卸、安装、调试、检测、人工费、保险等验收合格交付使用之前发生的所有费用以及技术和售后服务、招标代理服务费等其他各项与之有关所有费用。
六、投报人要求
1、具有合法有效的营业执照；
2．为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如合同期内不能正常供货者，将列入不良记录名单，一年内将不得参与我院所有招标。

3.本项目的特定资格要求：供应商必须具有合法有效的营业执照，营业执照注明的经营范围含有本次采购相关内容。

七、报名时间、报名方式
 2026年7月31日至 2026年8月7日下午15:00。规定时间内送达或快递至潜山市中医招标采购办公室（运送途中出现意外采购人概不负责，响应文件外包装封口必须完好无损并加盖公章）。
八、评标方法：

符合性评审通过后价格低者中标。
九、联系方式
地址：安庆市潜山市梅城镇潜阳路678号潜山市中医院行政楼三楼招标采购办公室
联系人：储主任    

电话：  13966964718   
联系人：徐主任    

电话：  18133057197  
 第二章    服务需求及技术要求
下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则响应人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购 节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

一、商务要求：
	序号
	条款名称
	具体要求内容

	1
	付款方式
	全部货物交至指定地点，安装调试并经验收合格后一次性付清。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	自合同签订之日起15日历天

	4
	免费质保期
	2年

	5
	商品包装要求
	除另有约定外，供应商交付全部货物的包装要求
严格按照国家强制标准执行。


产品名称、规格型号、数量要求：

心电图机招标参数

导联：12导联同步采集、显示、打印。

≥5.7英寸彩色液晶屏，整机≤3.2KG，小巧轻便，方便携带；具有隐藏式提手，美观大方。

采用铝合金内部机架，防震防跌，抗干扰。

★支持拼音、英文、五笔输入。

噪声电平：≤15uVp-p。

频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db）。

★定标电压：1mV，允差应为±1%。

★时间常数：≥5S

★抗击化电压：±650mV 误差≤±1％
共模拟制比：≥105dB

基线稳定性：电源电压稳定时，基线漂移≤1mm；电源电压瞬态波动时，基线漂移≤1mm；灵敏度变化时，基线漂移≤1mm；在5℃-40℃范围内，基线漂移平均不超过0.5mm/℃。

道间干扰：在心电图机任何道上，出于道间干扰产生的描迹偏移不大于0.5mm。

时间基准准确度：在0.2 s~2.0s范围内允许的时间测量误差应不超过±2%。

★增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC，转换误差要求≤±2％

增益稳定性：设备开机1min后，每分钟增益变化不应超过0.33%，每档固定增益的1h的总变化不应超过3%。

通道宽度：每通道的显示宽度应不少于40mm。

★多样化的通道格式:3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1、12×1+T。

记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，误差范围±2%。

★记录纸规格：支持210mm,216mm规格型号的折叠纸和卷纸。

打印功能：心电图机应具有内置、外置、图片、关闭四种打印机选择。

具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。

交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。

数据可通过SD卡、USB口导入导出，可扩展储存40000份病例

在线升级：支持外接U盘在线升级程序功能。

USB支持外接激光打印机，用普通A4纸就可打印出检测报告。

具有定时关机功能。

通过CFDA、CE认证。

三、人员要求及培训：

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

四、货物质量及售后要求： 
1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。
2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，询价文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

五、验收：

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。
                                                  潜山市中医院
                                 2026年7月31日





