潜山市中医院采购文件
潜山市中医院采购文件


潜山市中医院采购文件

采购询价公告
潜山市中医院

发布日期：2026 年2月2日
第一章 采购内容

潜山市中医院现对耳鼻喉科部分器械采购项目进行网上询价，欢迎符合本项目条件要求的供应商前来报名投标，现将有关事宜告知如下：

1、 项目编号：qsszyy-20250202-2
    二、项目名称：潜山市中医院耳鼻喉科耳内窥镜（0度*10把）、鼻内窥镜（0度*10把、30度*2把、70度*10把）采购

三、采购方式：公开询价

四、最高投标限价：88000.00元（共计32把，单把限价2750.00元），包括但不限于原设备的拆除、货物的全部价款、税费、运输、装卸、安装、调试、检测、拆装雨棚、吊车相关的费用、人工费、保险等验收合格交付使用之前发生的所有费用以及技术和售后服务、招标代理服务费等其他各项与之有关所有费用。
五、投报人要求

1、具有合法有效的营业执照；

2．为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如合同期内不能正常供货者，将列入不良记录名单，一年内将不得参与我院所有招标。

3.本项目的特定资格要求：供应商必须具有合法有效的营业执照，营业执照注明的经营范围含有本次采购相关内容。
六、报名时间、报名方式、投标文件及其他要求
 1、2026年2月2日至 2026年2月6日下午15:00。规定时间内送达或快递至潜山市中医招标采购办公室（运送途中出现意外采购人概不负责，响应文件外包装封口必须完好无损并加盖公章）。
2、投标文件要求：产品响应文件、公司营业执照、加盖公章报价单、原厂产品质量保证协议书。
七、评标方法：

投标文件符合评审规定的投标人中价格低的投标人中标。如投标公司不满三家，经评标委员会同意可以直接转为竞争性谈判。
八、联系方式

地址：安庆市潜山市梅城镇潜阳路678号潜山市中医院行政楼三楼招标采购办公室

联系人：储主任    

电话：  13966964718   

联系人：徐主任    

电话：  18133057197
第二章    服务需求及技术要求
下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则响应人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购 节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

一、商务要求：
	序号
	条款名称
	具体要求内容

	1
	付款方式
	全部货物交至指定地点，安装调试并经验收合格后一次性付清。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	自合同签订之日起5日历天

	4
	免费质保期
	2年

	5
	商品包装要求
	除另有约定外，供应商交付全部货物的包装要求,严格按照国家强制标准执行。


2、 鼻内窥镜技术参数和要求
1、基本参数
	项目名称
	技术参数

	设计光学工作距d0
	12mm
	12mm
	12mm

	视场角／(°)
	80°
	80°
	80°

	视向角／(°)
	0°
	30°
	70°

	视场中心角分辨力
	2.6C/(°)
	2.6C/(°)
	2.6C/(°)

	有效景深范围
	 1～50mm
	1～50mm
	1～50mm

	在A标准照明体下的显色指数Ra
	 85
	 85
	85

	在D65标准照明体下的显色指数Ra
	 85
	 85
	85

	照明镜体光效ILeR
	 0.65
	0.65
	0.65

	综合镜体光效SLeR
	 0.35
	0.35
	0.35

	综合边缘光效SLe-zE
	0.13
	0.13
	0.13

	有效光度率DM
	 1850
	1850
	1850

	单位相对畸变VU-Z的控制量
	25%
	25%
	25%

	工作长度
	175mm
	175mm
	175mm

	最大插入部外径（镜体外径）
	φ4mm
	φ4mm
	φ4mm


2、 材料：与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T 0294.1-2016）的要求，对应标准的中M号钢。
3、 目镜罩能与国际标准C式卡口配套。
4、 可配套OLYMPUS、STORZ、WOLF、ACMI、STRYKER、天松品牌的导光束。

5、 支持低温等离子灭菌，或内窥镜主体上有“2bar，134℃”标示的能高温高压灭菌。
6、 产品特性
镜体前端嵌有蓝宝石耐磨。
产品零件采用全自动加工中心生产，精度高，产品互配性好。
3、 产品采用美国无电镀表面处理技术,有效防止电镀对人体产生的副作用。
4、 耳内窥镜技术参数及要求

1、基本参数
	项目名称
	基本参数

	视向角（°）
	0

	视场角（°）
	50

	工作长度

(mm)±3%
	45

	最大插入部外径（镜体外径）
	2.7mm

	最小器械孔道内径
	/

	设计光学工作距d0
	10mm

	视场中心角分辨力
	2.24C/(°)

	有效景深范围
	3~100mm

	在A标准照明体下的显色指数Ra
	95

	在D65标准照明体下的显色指数Ra
	95

	照明镜体光效ILeR
	0.334

	综合镜体光效SLeR
	0.337

	综合边缘光效SLe-Z
	0.172

	有效光度率DM
	1531cd/m2/lm

	单位相对畸变VU-Z的控制量
	-10%


2、材料：与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T 0294.1-2016）的要求，对应标准的中M号钢。
3、目镜罩能与国际标准C式卡口配套。
4、可配套OLYMPUS、STORZ、WOLF、ACMI、STRYKER、天松品牌的导光束。

5、支持低温等离子灭菌，或内窥镜主体上有“2bar，134℃”标示的能高温高压灭菌。
6、产品特性
镜体前端嵌有蓝宝石耐磨。
产品零件采用全自动加工中心生产，精度高，产品互配性好。
产品采用美国无电镀表面处理技术,有效防止电镀对人体产生的副作用。
四、人员要求及培训：

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

五、货物质量及售后要求： 
1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。
2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，询价文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

六、验收：

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。
报价表
项目名称：潜山市中医院耳鼻喉科器械采购 
	序号
	名称
	数量
	投标单价
	总价格（元）

	1
	鼻内窥镜
	22
	
	

	2
	耳内窥镜
	10
	
	

	
	合计
	
	
	

	合计
	金额大写： 


投标供应商：                （盖章）

法定代表人：                （盖章）

日  期：       年     月     日




