# 内镜储存柜（软镜挂存式）技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 内镜储存柜（软镜挂存式） |
| 2 | 外部采用工艺 | 主体采用优质 1.2mm 碳钢，经喷塑处理后，又经抗紫外线处理，光洁、永不变色，非中纤板烤漆材料； |
| 3 | 柜门 | 柜门采用可视透明有机板，板厚3mm，可以全方位观看内镜的储存情况。同时配置高档防锈门锁，保证内镜储存安全； |
| 4 | 内胆 | 内胆采用优质的改良性 PMMA 高分子材料独立开模制成，具有易清洁、不沾水、抗菌、表面硬度和光洁度适中等特性； |
| 5 | 挂钩 | 采用环形表面为软式护套的挂钩，可安全支撑内镜操作部位，同时配置可调式内镜插入部位和主机接头的专用挂钩，三点垂直更有效地保护内镜数据光缆不被损伤； |
| 6 | 数量 | 双门内镜储存柜可存放 4~8 条(标配 4 条) ，最多 10条；内侧附有内镜附件的悬挂专用装置； |
| 7 | 消毒方式 | 紫外线消毒或者臭氧消毒。带循环风 |
| 8 | 功能 | 液晶 LCD 中文显示，内设智能化自动控制消毒方式、循环风、 实时显示温度与湿度、工作自动累时，附带干燥和照明功能； |
| 9 | 规格 | 双门内镜储存柜(LH–PR2)：1130*500*2060mm |
| 10 | 消毒器械 | 各型号刚性、柔性的胃、肠镜、关节镜、支气镜、结肠镜、胆 镜、喉镜、肾镜等常用内窥镜 |

说明：

## 1 、紫外线的杀菌原理

紫外线灭菌灯是通过紫外线的照射，破坏及改变微生物的 DNA（脱氧核糖核酸）结构，使细菌当即死亡或不能繁殖后代，达到杀菌的目的。真正具有杀菌作用的是 UVC 紫外线，因为 C 波段紫外线很易被生物体的 DNA 吸收，尤以253.7nm 左右的紫外线最佳。紫外线杀菌属于纯物理消毒方法，具有简单便捷、广谱高效、无二次污染、便于管理和实现自动化等优点。

## 2 、二具体操作及步骤

首先检查电路是否正确连接，是否因长期使用后设备有漏电现象，发现问题应及时解决，以保障设备安全和人身安全。之后悬挂好已消毒的内窥镜，关上柜门，接通电源，持续通电大约20 分钟后关闭电源。此时，柜内处于洁净无菌状态，可以长时间储存内窥镜。

## 3 、性能及优点

豪华款内胆采用优质高分子材料，独立开模吸塑成型，无缝隙，不藏污垢。易清洗，表面细菌附着率低，使用方便，安全，快接，对内镜无磨损。外部采用多工艺处理的高分子材料，与内胆融为一体，柜内空间密闭，效果优异。外观简洁实用，美观大方。软镜柜内部设有上下两层挂钩，全定位内镜，防止相互碰撞。 内设智能化自动控制紫外线，循环风的灭菌程序，灭菌工作自动累时。另有照明通风循环干燥，温度湿度显示等功能。