病人监护仪招标参数

- 整机要求：

  - 便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。

  - ★≥12英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率≥800*600，≥9通道波形显示。

  - 标配锂电池，工作时间≥4小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥8小时。

  - 安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。

  - 监护仪设计使用年限≥10年。

  - 主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落。

  - 监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

  - 监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

- 监测参数：

  - 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。

  - ★采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性，提供彩页或说明书证明文件。

  - 心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择。

  - 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。

  - ★提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。

  - 提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-250。

  - ★血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%。

  - ★采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性

  - 无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式，支持整点测量，提供说明书或检验报告证明。

  - 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30~290mmH。

  - ★提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。

- 系统功能：

  - 具有三级声光报警，参数报警级别可调。

  - ★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

  - 可升级存储卡，支持≥1200小时趋势数据的存储与回顾功能，≥1800条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形和报警触发时所有测量参数值。

  - 具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式。

  - 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

  - 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

  - 支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。

  - ★主机集成附件收纳箱，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。

  - 主机面板上有报警复位键、报警暂停键、NIBP、波形冻结、主菜单五个实体按键（非屏幕快捷键），方便快速操作。

  - 支持它床观察，可同时监视≥10它床的报警信息。