**输液泵-挂网参数**

**输液泵**

1. 整机使用期限≥10年，需提供证明材料
2. ★输液泵需通过NMPA三类注册证
3. ★支持输血功能，并提供证明文件
4. 可升级肠内营养液输液功能，并提供证明文件
5. 输液精度≤±5%
6. 速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h
7. 快进流速范围：0.1-2000ml/h
8. 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
9. 8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式
10. ★支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）
11. 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
12. ★支持药物库，可储存5000种药物信息。
13. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
14. 压力报警阈值至少15档可调，最低可设置150mmHg
15. 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
16. ★具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
17. 具备气泡报警功能，支持最小50μL的单个气泡报警
18. 信息储存：可存储5000条的历史记录
19. 电池工作时间≥5小时@25ml/h
20. 防异物及进液等级IP44
21. 整机重量不超过1.5kg
22. 满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。
23. 输注泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看
24. 输注泵可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息